# 言语康复智能体康复评估算法重构方案

版本 1.0  后续开发参考依据

# 结论与定位

本项目应采用自动训练过程评估与治疗师阶段性标准化评估并行的双层体系。自动算法用于即时反馈、错误定位和纵向趋势，不能替代失语症、言语失用症或构音障碍的临床诊断。系统不再以单一总分掩盖数据来源、录音质量与模型不确定性，而应同时呈现原始指标、分项得分、质量状态、可信度、算法版本和治疗师复核状态。

| 层级 | 核心问题 | 主要数据 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 录音质量门控 | 本次录音是否可评分 | 音频信号与采集条件 | 可评分 低可信 不可评分 |
| 训练过程评估 | 这一次完成得怎样 | ASR 声学特征 任务上下文 | 错误类型 分项指标 即时反馈 |
| 阶段性评估 | 一段时间后是否变化 | WAB CADL 可懂度 接受度 | 基线 复评 变化量 |
| 长期趋势 | 变化是否稳定并可解释 | 多次合格训练和阶段评估 | 趋势 波动 可信度 |

# 依据与适用边界

参考材料将过程性监控定义为脚本正确生成率、错误事件、言语速率和响度，并将 WAB 自发言语与复述、CADL、可懂度以及喜好度和接受度用于训练前后比较。该框架可直接作为系统信息架构，但其中的临床量表必须由具备资质的人员按授权版本施测和解释，日常训练录音不能自动替代标准化量表。

脚本训练指标适用于跟读和熟悉脚本习得，不应直接外推为一般语言能力或诊断结论。

腾讯 ASR 可以提供转写文本，但不能单独判断音素歪曲、声调、构音位置或运动言语计划障碍。

手机麦克风未经声学校准时应报告相对响度 dBFS；只有完成设备、距离和环境校准后才报告 dBA 或 dB SPL。

阶段效果必须比较同一量表、同一版本、相近施测条件和匹配任务，不比较互不等价的记录。

# 阶段一 可信评估底座

目标是在任何自动评分之前先证明输入可用、来源真实、结果可追溯。

启用真实声学分析，记录总时长、有效发声时长、相对响度、停顿、削波比例、背景噪声估计和信噪比。

建立质量门控。无有效语音、过短、过轻、严重削波、低信噪比或 ASR 失败时不生成总分。

将自动规则结果标记为 system_rule，将云端模型结果标记为 provider_ai，不再把正式结果保存为 mock_ai。

在每次分析中保存算法版本、ASR provider、声学 provider、模型版本、质量原因和限制说明。

只有质量通过、真实 ASR、真实声学来源且指标完整的记录才能进入能力画像和趋势统计。

| 质量状态 | 判定示例 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| pass | 有效语音充分且无明显采集问题 | 生成分项指标和总分 可进入趋势 |
| low_quality | 偏短 偏轻 轻度削波或信噪比较低 | 保留分析明细 不进入趋势 提示重录 |
| unusable | 静音 无有效语音 解码失败或严重失真 | 不生成分数 明确说明原因 |

# 阶段二 跟读过程评估

目标是将跟读评分从字符相似度升级为可解释的内容对齐、错误事件、流利效率和独立性评估。音素级构音评分属于下一阶段，在尚未接入发音评测模型前必须明确标记为未测量。

## 内容准确性

文本正确率 = 正确目标字数 / 目标总字数 × 100%

| 指标 | 定义 | 输出要求 |
| --- | --- | --- |
| 遗漏 | 目标内容未在转写中出现 | 数量 比例 目标位置 |
| 替换 | 目标内容被其他内容替代 | 目标内容 实际内容 位置 |
| 添加 | 转写出现目标以外内容 | 添加内容 转写位置 |
| 关键词覆盖 | 任务配置中的关键词被正确表达 | 命中列表 缺失列表 覆盖率 |

## 错误事件

插入语：呃、啊、嗯等非任务性填充。

无意义重复：连续重复单字、词或短语，不把有语义的叠词误判为错误。

自我修正：重复前一片段后改说新内容，与纯重复分开计数。

长停顿：分别记录超过 1 秒和超过 3 秒的停顿，并保存最长停顿和总停顿占比。

不可懂事件：仅在可靠的发音评测或人工复核支持时记录，不能把 ASR 空结果直接等同于构音错误。

## 流利效率

表达速率 = 有效交流字数 / 整段任务时长 × 60

发音速率 = 有效交流字数 / 有效发声时长 × 60

停顿占比 = 内部停顿总时长 / 整段任务时长 × 100%

有效交流字数排除插入语、无意义重复和被放弃的自我修正片段。系统同时展示表达速率和发音速率，避免患者通过长时间静默后快速说完而获得误导性结果。

## 独立性

独立性使用已有 prompt_level、requested_help 和 start_latency_ms 计算。初始规则只作为工程基线，后续必须由治疗师标注数据校准。

独立性 = 100 − 提示等级扣分 − 主动求助扣分 − 异常启动延迟扣分

## 评分输出

| 跟读维度 | 初始权重 | 当前可实现 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容准确性 | 45% | 是 | 正确率和遗漏 替换 添加 |
| 流利效率 | 25% | 是 | 表达速率 发音速率 停顿 |
| 错误控制 | 15% | 是 | 插入语 重复 自我修正 长停顿 |
| 声音表现 | 10% | 部分 | 相对响度和稳定性 不冒充临床 dBA |
| 独立性 | 5% | 是 | 提示 求助 启动延迟 |

上述权重是待验证的工程初值。界面必须优先展示分项指标与错误证据，总分仅用于同任务、同条件下的趋势反馈。

# 阶段性康复效果评估

| 工具或维度 | 使用方式 | 自动化边界 |
| --- | --- | --- |
| WAB | 治疗师按授权版本施测并录入原始分和分量表分 | 系统仅计算同版本前后变化 不自动诊断 |
| CADL | 评估日常生活交流活动表现 | 保存条目分 总分和施测条件 |
| 可懂度 | 熟悉或陌生听者转写后计算正确理解比例 | 自动估计必须标注可信度 |
| 喜好与接受度 | 患者或家属填写简短量表 | 与语言功能得分分开呈现 |

前后测记录必须保存量表名称、版本、阶段、施测者、日期、设备和环境、原始条目分、分量表分、总分、复核状态与备注。没有经过验证的最小临床重要差异时，报告只描述变化量和趋势，不自动使用显著改善等临床判断。

# 数据结构与审计要求

AttemptAnalysisResult 保存原始模型输出、标准化音频属性、质量明细、过程指标和算法版本。

AttemptEvaluation 保存指标值与来源；新增 system_rule 和 provider_ai，保留 human 与 clinician。

AttemptScore 保存任务类型、评分版本、权重快照、是否可评分和置信度，避免算法升级后新旧分数混用。

AssessmentSession 保存量表元数据、原始条目与治疗师复核，不与日常训练 attempt 自动混为同一记录。

治疗师调整自动指标时保留原值、调整值、调整人、时间和原因。

# 实施路线

| 阶段 | 主要交付 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 质量门控 来源类型 算法版本 真实声学数据 趋势准入 | 无效录音不评分 mock 不进入正式统计 全链路可追溯 |
| 阶段二 | 对齐事件 有效语速 停顿 重复 自我修正 独立性 任务权重 | 不同录音产生可解释差异 每项有单元测试和边界测试 |
| 阶段三 | 音素级发音 韵律 可懂度估计 治疗师校正 | 与治疗师标注完成一致性验证 |
| 阶段四 | WAB CADL 接受度规范录入和同量表比较 | 前后测来源明确 比较条件匹配 可审计 |
| 阶段五 | 临床标注集和统计验证 | 按患者划分验证集 报告一致性 重测稳定性和偏差 |

# 阶段一和阶段二验收清单

腾讯 ASR 或音频转码失败时不产生模拟转写和模拟分数。

静音、过短、过轻、严重削波和明显低信噪比录音不进入正式趋势。

正式自动指标以 system_rule 入库，并保存 rehab-process-v2 或更高算法版本。

每条跟读结果包含遗漏、替换、添加的位置与内容。

结果同时包含表达速率、发音速率、停顿占比、最长停顿和长停顿次数。

插入语、短语重复和自我修正分别计数。

独立性由真实提示等级、求助和启动延迟计算，不再固定为 86。

低质量录音返回明确原因，不生成总分；历史 mock 数据不会进入新版能力画像。

所有新增规则有单元测试，后端完整测试和患者训练冒烟流程通过。

# 验证与临床校准

工程测试只能证明算法按定义运行，不能证明临床有效。项目应建立去标识化、经同意的治疗师标注语料，覆盖不同障碍类型、严重程度、性别、年龄、设备与环境，并按患者而不是录音划分训练集和测试集。应报告自动指标与治疗师评分的一致性、绝对误差、重测稳定性、不同亚组偏差以及已知扰动下的灵敏度。

# 参考资料

1. Youmans G, Youmans S R, Hancock A B. Script Training Treatment for Adults With Apraxia of Speech. American Journal of Speech-Language Pathology. 2011;20:23-37. DOI 10.1044/1058-0360(2010/09-0085).

2. American Speech-Language-Hearing Association. Acquired Apraxia of Speech Practice Portal.

3. American Speech-Language-Hearing Association. Dysarthria in Adults Practice Portal.

4. Pearson Clinical. Western Aphasia Battery Revised product and administration information.

5. 王荫华. 西方失语症成套测验 WAB 介绍 一 二. 中国康复理论与实践. 1997.

6. 王哲. 基于韵律功能的脚本训练对非流畅性失语症言语可懂度的干预. 华东师范大学. 2024.

7. University of Sydney Voice Lab. Acoustic Analysis Normative Data Reference Sheet V4.0. 2025.